ALLEGATO B DEL D.D. N.

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI UNICITA’ DEL FORNITORE PER:

- LA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA – MODELLO SCIEX 3500 TRIPLE QUADRUPLE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE DI CUI AL PROSPETTO ALLEGATO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 57.237,30 OLTRE IVA, EX ART. 63 COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2 DEL DLGS N. 50/2016 E SMI.

Spettrometro di Massa:

| Descrizione | Casa madre | Quantità |
| --- | --- | --- |
| SCIEX TRIPLE QUAD 3500 SYSTEM | AB SCIEX SRL | 1 |
| PPGs Chemical Kit | AB SCIEX SRL | 1 |
| Triazine Standard Mixture | AB SCIEX SRL | 1 |
| FG, SYNERGI 4U FUSION RP80A 50X2 | AB SCIEX SRL | 1 |
| MNL, INSTRUMENT LOG BOOK, A4 | AB SCIEX SRL | 1 |
| CABLE POWER EUROPEAN 10A/250V | AB SCIEX SRL | 3 |
| Valore commerciale complessivo € 57.237,30 |

Caratteristiche tecniche :

    - Sistema di interfacciamento e ionizzazione a pressione e temperatura ambiente Turbo-V.

    - Tale sorgente, può ospitare il “probe”  Elettrospray  assistito pneumaticamente ed è in grado di operare con flussi da 5 L/min a 3mL/min senza necessità di ripartire il flusso grazie ai due turbo riscaldatori che consentono un’efficienza desolvatazione anche a flussi alti. Tale sorgente è disposta ortogonalmente all’orifizio di entrata rendendo l’analizzatore immune da sovraccarichi dovuti ad eventuali flussi cromatografici copiosi.

    - La sorgente si tramuta in sorgente APCI grazie all’apposito “Probe” posto in un alloggiamento in ceramica al fine di aumentarne l’inerzia chimica, robustezza e pulizia. Nella ceramica è immersa una resistenza elettrica che è in grado di riscaldare in modo differenziato la ceramica stessa al fine di ottimizzare la vaporizzazione dell’eluato cromatografico. Ciò grazie ad una zona a temperatura più alta all’inizio del probe per fare vaporizzare l’eluato nebulizzato ancora in forma liquida ed una zona a temperatura più bassa nella parte finale quando la nebbia si è già trasformata in vapore evitando così una eventuale termo-degradazione degli analiti in esame. Questa sorgente grazie alla sua nuova concezione è in grado di accettare flussi da 50 μL/min fino a 3 mL/min.

    - Possibilità di regolazione di entrambe le sorgenti secondo i tre assi X, Y e Z senza necessità di essere smontate.

    - L'isolamento tra la parte a pressione atmosferica e quello a pressione ridotta, è a coltre di gas in contro corrente, denominato  anche Curtain Gas.

    - Interfaccia conica costruita in ceramica e molibdeno al fine di aumentare l’inerzia chimica con conseguente rimarchevole aumento del numero di campioni analizzabili senza dover pulire lo strumento.

    - Il QJet, è una guida ionica posta dietro l’orifice plate, il cui compito è quello di massimizzare la focalizzazione degli ioni prima del loro ingresso nel Q0 e questo sempre a vantaggio della sensibilità.

    - Sistema ad alta pressione di focalizzazione degli ioni costituito da una guida ionica quadrupolare (Q0) senza utilizzo  di lenti aggiuntive. Questo sistema consente il “cooling” degli ioni (tamponamento e riduzione della energia cinetica degli ioni emergenti dal transito nell’alto vuoto a tutto vantaggio della sensibilità e della taratura di massa, quest’ultima svincolata dallo stato di carica degli analiti). La presenza di gas all’interno della guida consente una migliore ed immediata focalizzazione degli ioni a tutto vantaggio della sensibilità

    - Cella di collisione quadrupolare curva ad alta pressione LINAC(acronimo che sta per Linear Accelerator), che elimina i problemi di cross-talk ed aumenta la sensibilità in MS/MS. Questa cella di collisione, dal rivoluzionario disegno, consente di eliminare completamente il fenomeno di isteresi conosciuto come “Cross-Talk” quando si lavora in MRM con frammenti comuni generati da precursori diversi e consente una elevata risoluzione in “Precursor Ion Scan” anche con tempi di acquisizione ristretti.

    - Range di massa 5-2000 amu

    - Velocità di scansione pari a 12.000,00 amu/sec

    - Lo spettrometro è in grado di passare dalla modalità di ionizzazione positiva a quella in negativo in 50 ms

    - Range Dinamico Lineare fino a 5 ordini di grandezza

Sistema Venturi per l’aspirazione dei solventi ed analiti bloccati dall’interfaccia. Questo sistema ha un nuovo disegno che include un attacco particolare nella sorgente con il compito fondamentale di ridurre al minimo il “rumore chimico”, usualmente generato da ristagni di nebbie all’interno della camera di nebulizzazione, fenomeno più marcato quando si opera con flussi cospicui.